## Slide 1
مدار کاربردی برای تحریک الکتریکی
تحریک الکتریکی عملکردی (FES) functional electrical stimulation
مدارات پیچیده برای این کاربرد نیاز است.طرح هایی که بزرگ، گران قیمت و با توان مصرفی بالا هستند.
راه حل :
بررسی مدار با ولتاژ ورودی کم .
مدار، سه درجه کنترل دارد :دامنه، پهنای پالس، و فرکانس.

## Slide 2
مدار FES با استفاده از ترانسفورماتور
2

## Slide 3
3
کاربرد :تولید پالس، کنترل پهنای پالس، مدارات تایمر و فرستنده و گیرنده و....

## Slide 4
4
۵۵۵ سه مُد کاری دارد:
مُد مونواستابل
در مُد مونواستابل، تایمر ۵۵۵ به عنوان تولیدکننده پالس «تک-شات» عمل می‌کند. پالس ،زمانی که یک سیگنال از ورودی تریگر دریافت می‌کند آغاز می‌شود که از یک‌سوم ولتاژ منبع تغذیه کمتر است. پالس خروجی زمانی تمام می‌شود که ولتاژ خازن به ۲/۳ ولتاژ منبع تغذیه می‌رسد.

## Slide 5
5
مُد آ-استابل
در مُد آ-استابل، تایمر ۵۵۵ یک موج مربعی دائمی را با فرکانس مشخص شده به خروجی می‌دهد.
به خاطر شارژ شدن خازن از راه دو مقاومت و خالی شدن تنها از طریق مقاومت دوم، تا هنگامی که پایه شماره 7در مدت پایین بودن خروجی مقاومت کم تا زمین دارد، خازن تخلیه می‌شود.

## Slide 6
توضیحات مدار
بخش اول شامل دو مدار مجتمع(IC) تایمر 555 و برخی از اجزای متصل مانند مقاومت ها، خازن، و دیودها.
اولین IC 555 نوسان ساز تک پایدار monostable است و دومین IC 555 نوسان ساز ناپایدار است.
ورودی سنسور : میکروسوییچ.
خروجی نوسان ساز ناپایا یک سری از پالس است.
چرخه کار (دیوتی سایکل)عرض و فرکانس پالس را با تنظیم مقدار مقاومت های R1,RA,RB و خازن های C1,C2 می توان کنترل کرد .
6

## Slide 7
بخش دوم مدار :
چهار تقویت کننده های عملیاتی(OP1-4)، یک ترانزیستور،یک ترانسفورماتور
OP1 به عنوان یک تقویت کننده خطا استفاده می شود.(اختلاف 2 ولتاژ را با بهره 0.2تقویت میکند.)وجود خازن: فیلتر پایین گذر(پالس اول را به dc تبدیل می کند.)
OP2 : تقویت سیگنال برای تحریک ترانسفورماتور با بهره 11.
OP3 (بهره 101)و OP4 (بافر): شبکه بازخورد فعلی.
دیود و خازن:آشکار ساز پیک،پالس به dcتبدیل می شود.
دامنه پالس به وسیله R2تنظیم میشود.
ترانسفورماتور استفاده می شود برای اینکه ولتاژ خروجی را 40 برابر کند .
7

## Slide 8
شکل موجهای تجربی
این شکل موج، در شکل 2نشان داده شده است.
بار مصرفی:R=3 kΩ فرکانس تعویض(سوییچ): fѕ=200 Hz
اندوکتانس ترانسفورماتور: 12.2 mH برای طرف اصلی و4.8 H برای سمت ثانویه.
ترانسفورماتور 50 : 2000 استفاده می شود
تعداد دور سیم پیچ اولیه:50=Nᴩ
تعداد دور سیم پیچ ثانویه :2000=Nѕ
8
فیدبک –
خروجی را در حالت پایدار نگه میدارد.جلوی تغییرات ناخواسته ورودی را می گیرد.اگر فیدبک منفی نباشد،خروجی ،تغییرات ورودی را دنبال می کند.

## Slide 9
9

## Slide 10
مدار پیشنهادی، تجزیه و تحلیل شده ، ساخته و تست شده است.
عملکرد مدار می تواند الگوی پالس مورد نیاز برای استفاده به عنوان یک FES ارائه دهد.
مدار به یک ترانسفورماتوربرای اضافه کردن ولتاژ نیاز دارد.
ترانسفورماتور نیز بزرگ ترین و گران قیمت ترین جزء در مدار است.
10